Zadanie nr 1. Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczna myjnia-dezynfektor, endoskopowa | TAK |  |  |
| 2 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji 1 endoskopu | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |  |
| 4 | Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58ºC | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 5 | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | TAK |  |  |
| 6 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej (klasa 1.4301) z przeszklonymi drzwiami | TAK |  |  |
| 7 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensor oparów | TAK |  |  |
| 8 | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania | TAK |  |  |
| 10 | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu, wraz z urządzeniem dostawa zestawu przyłączy testera szczelności dla posiadanych przez Zamawiającego endoskopów | TAK |  |  |
| 11 | Uchylne poziomo przeszklone drzwi komory | TAK |  |  |
| 12 | Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku | TAK |  |  |
| 13 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 14 | Programowanie poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej | TAK |  |  |
| 15 | Minimum dwuliniowy wyświetlacz tekstowy komunikatów | TAK |  |  |
| 16 | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | TAK |  |  |
| 17 | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | TAK |  |  |
| 18 | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji | TAK |  |  |
| 19 | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji | TAK |  |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 21 | Zabezpieczenie termiczne maksimum 60ºC | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 22 | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów i personelu obsługującego myjnię w oparciu o czytnik bezprzewodowy, np. czytnik kodów paskowych | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu | TAK |  |  |
| 25 | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (podać wykaz środków – PRODUCENT I NAZWA) | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 26 | Możliwość mycia posiadanych videoendoskopów firmy Pentax (gastroskopy, kolonoskopy) |  |  |  |
| 27 | Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody zasilającej, zmiękczacz wody |  |  |  |
| 28 | Podłączenie wody zdemineralizowanej do płukania końcowego |  |  |  |
| 29 | Drukarka parametrów procesu |  |  |  |
| 30 | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar |  |  |  |
| 31 | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną stację zmiękczania wody |  |  |  |
| 32 | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym |  |  |  |
| 33 | Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883, zgodność z normą bez względu na stosowane środki |  |  |  |
| 34 | Materiały informacyjne na temat oferowanej myjni | TAK |  |  |
| 35 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 36 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, obejmująca wszystkie części, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 38 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 39 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 40 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 41 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  | PODAĆ RÓWNIEŻ DANE SERWISU: - adres, tel/fax, e-mail itp. |
| 42 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 43 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 44 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 45 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 46 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 2. Kolonoskop diagnostyczny – 1 szt. i gastroskop diagnostyczny – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY | TAK |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,8 mm | TAK |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 13,2 mm | TAK |  |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej 1.500 mm | TAK |  |  |
| 4 | Kąt widzenia 140º | TAK |  |  |
| 5 | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 180º - prawo: 160º - dół: 180º - lewo: 160º | TAK |  |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu – min. numer seryjny i model urządzenia | TAK |  |  |
| 8 | Chip CCD w końcówce endoskopu | TAK |  |  |
| 9 | Programowalne przyciski endoskopowe – min. 3 przyciski; możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego kolonoskopu | TAK |  |  |
| 10 | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni, redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK |  |  |
| 11 | Złącze zaworu testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |  |
| 12 | Pełna kompatybilność kolonoskopu z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu typu EPK-1000 | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5 – podać) | TAK |  | PODAĆ ŚRODKI CHEMICZNE: |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
| 15 | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami endoskopowymi | TAK |  |  |
| II | VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 9,8 mm | TAK |  |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej 1.050 mm | TAK |  |  |
| 4 | Kąt widzenia 140º | TAK |  |  |
| 5 | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210º - prawo: 120º - dół: 120º - lewo: 120º | TAK |  |  |
| 6 | Głębia ostrości 5-100 mm | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu – min. numer seryjny i model urządzenia | TAK |  |  |
| 8 | Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu | TAK |  |  |
| 9 | Programowalne przyciski endoskopowe – min. 3 przyciski; możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego gastroskopu | TAK |  |  |
| 10 | System rotacji przyłącza do procesora: min. 180 stopni, redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK |  |  |
| 11 | Złącze zaworu testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |  |
| 12 | Pełna kompatybilność oferowanego gastroskopu z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu typu EPK-100p | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5 – podać) | TAK |  | PODAĆ ŚRODKI CHEMICZNE: |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
| 15 | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami endoskopowymi | TAK |  |  |
|  | DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu | TAK |  |  |
| 2 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia urządzeń u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 5 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 6 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 7 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 8 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 9 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 10 | Uruchomienie urządzeń i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 12 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolonoskop diagnostyczny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Gastroskop diagnostyczny | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 3. Aparat do znieczuleń – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA |
| 1 | Zasilanie CA 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 2 | Aparat mocowany na podstawie jezdnej. Pojedyncze koła zapobiegające wkręcaniu się przewodów. Wyposażony w fabrycznie zamontowane, minimum 3 gniazda elektryczne 230 V do podłączenia dodatkowego sprzętu | TAK |  |  |
| 3 | Uchwyt do butli O2 i N20. Reduktory O2, N2O osobno montowane (nakręcane) | TAK |  |  |
| 4 | Minimum jedna szuflada. Szuflada/y zapewnia/ją ustawienie w pionie butelki z anestetykiem czołowych producentów środków wziewnych min. Baxter, Abbvie | TAK |  |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut | TAK |  |  |
| 6 | Ssak injektorowy napędzany powietrzem lub próżniowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |  |
| 7 | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 8 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, elektroniczny mieszalnik gazów zapewniający stałe stężenie gazów przy zmianie wielkości przepływu. | TAK |  |  |
| 9 | dodatkowy wbudowany fabrycznie przepływomierz z regulowanym przepływem w zakresie min. 12 l/min pozwalający na pracę aparatu z parownikiem w przypadku awarii mieszalnika elektronicznego | TAK |  |  |
| 10 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 11 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |
| 12 | Kompaktowy układ oddechowy do wentylacji o niskiej podatności. Układ oddechowy podgrzewany elektrycznie- zapobiegający zbieraniu się skroplin (nie dopuszcza się zewnętrznych modułów podgrzewających) | TAK |  |  |
| 13 | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |  |
| 14 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego (bez konieczności skręcania zastawki do 0) przy wentylacji Man/Spont. | NIE |  |  |
| 15 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 litra | TAK |  |  |
| 16 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną, | TAK |  |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |
| 17 | Ekonomiczny respirator niezużywający gazów medycznych do napędu miecha, tłoka- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| 18 | Tryb ręczny | TAK |  |  |
| 19 | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
| 20 | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |  |
| 21 | SIMV- synchronizowana wentylacja kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym z regulacją wyzwalacza przepływowego w zakresie min 0,3-10 l/min | TAK |  |  |
| 22 | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
| 23 | Synchronizowana wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
| 24 | Synchronizowana wentylacja kontrolowana ciśnieniem ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 25 | Awaryjny tryb wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne (z sieci centralnej i z butli) | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej wykorzystując funkcję wentylacji MAN. w aparacie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego z sieci centralnej instalacji oraz wyładowania wewnętrznych akumulatorów. | TAK |  |  |
| 27 | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywa się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | TAK |  |  |
| 28 | Tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce) | TAK |  |  |
| Regulacje |
| 29 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji objętościowej minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |  |
| 30 | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min (podać zakres) | TAK |  |  |
| 31 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej (podać zakres) | TAK |  |  |
| 32 | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |  |
| 33 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres) | TAK |  |  |
| 34 | Płynna regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym, opisać | TAK |  |  |
| 35 | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5-60% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |  |
| 36 | Wstępne, automatyczne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej idealnej masy ciała pacjenta | TAK |  |  |
| Alarmy |
| 37 | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 38 | Automatyczna zmiana dolnej granicy alarmowej ciśnienia PAW przy zmianie nastawy PEEP | TAK |  |  |
| 39 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 40 | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | TAK |  |  |
| 41 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 42 | Alarm Apnea działający na podstawie analizy ciśnienia, przepływu i CO2 | TAK |  |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |
| 43 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |  |
| 44 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |  |
| 45 | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |  |
| 46 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 47 | Ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 48 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 49 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 50 | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 51 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 52 | Pomiar w aparacie wdechowego i wydechowe stężenia tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny lub równoważny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | TAK |  |  |
| Prezentacja graficzna |
| 53 | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia | TAK |  |  |
| 54 | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywych ciśnienia w drogach oddechowych, przepływu, stężenia tlenu inCO2 , etCO2 | TAK |  |  |
| 55 | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin | TAK |  |  |
| 56 | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |  |
| Inne |
| 57 | Automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, nie wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość ominięcia procedury testowej w celu umożliwienia natychmiastowej pracy min 10 razy | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość sterylizacji czujników przepływu | TAK |  |  |
| 60 | Zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej | TAK |  |  |
| 61 | Aparat do znieczulania i kardiomonitor jednego producenta | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania |
| Wymagania ogólne |
| 62 | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. | TAK (podać) |  |  |
| 63 | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie stacjonarne oraz w trakcie transportu zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |  |
| 64 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |  |
| 65 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |  |
| 66 | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |  |
| 67 | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |
| PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |
| 68 | Monitor pacjenta przystosowany do pracy w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania | TAK (podać) |  |  |
| 70 | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana powyżej współpraca nie wymaga stosowania centrali pielęgniarskiej ani innych specjalizowanych urządzeń, serwerów, itp. i zależy jedynie od funkcjonowania sieci Ethernet | TAK |  |  |
| 71 | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK (podać) |  |  |
| 72 | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  |  |
| MONTAŻ |
| 73 | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania, dostępne również systemy montażu na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  |  |
| 74 | Monitor pacjenta (lub moduł transportowy) mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |  |
| 75 | Dostępne mocowania do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |  |
| SPECYFIKACJA MONITORA |
| 76 | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dotyczy ekranu wyświetlającego parametry życiowe zarówno w czasie monitorowania stacjonarnego jak i w czasie transportu). | TAK (podać) |  |  |
| 77 | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 2 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  |  |
| 78 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały. | TAK |  |  |
| 79 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2, rzut serca po podłączeniu odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |  |
| 80 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |  |
| 81 | Monitor pacjenta umożliwia przeniesienie danych demograficznych i trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu | TAK |  |  |
| 82 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie | TAK (podać) |  |  |
| 83 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  |  |
| ZASILANIE |
| 84 | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; | TAK |  |  |
| specyfikacja monitorowanych parametrów |
| EKG |
| 85 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |  |
| 86 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |
| 87 | W ofercie do każdego monitora ujęty przewód EKG wielorazowego użytku, do podłączenia 3 i 5 elektrod | TAK |  |  |
| ANALIZA ST |
| 88 | Analiza odcinka ST z 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -12 do +12 mm | TAK (podać) |  |  |
| ANALIZA ARYTMII |
| 89 | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o opcję zaawansowanego rozpoznawania arytmii, łącznie wg przynajmniej 10 definicji. | TAK (podać) |  |  |
| ODDECH |
| 90 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |  |
| 91 | Monitorowanie bezdechu, opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie przynajmniej od 10 do 30 s | TAK (podać) |  |  |
| SATURACJA (SPO2) |
| 92 | Pomiar saturacji zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji, pomiar wykonywany algorytmem Masimo SET. Pomiar realizowany przez moduł oferowanego systemu monitorowania. | TAK |  |  |
| 93 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, wskaźnik perfuzji oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |  |
| 94 | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy, wielorazowy czujnik na palec typu klips, dla dorosłych. | TAK |  |  |
| TEMPERATURA |
| 95 | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy, jednoczesna prezentacja min. 2 wartości | TAK |  |  |
| 96 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-45ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  |  |
| 97 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej, dla dorosłych | TAK |  |  |
| CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |
| 98 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  |  |
| 99 | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |  |
| 100 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 5 minut – 4 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 101 | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 102 | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  |  |
| 103 | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (w różnych rozmiarach) | TAK |  |  |
| CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |
| 104 | Możliwość monitorowania 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów ciśnienia. | TAK (podać) |  |  |
| 105 | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  |
| 106 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |  |
| 107 | W ofercie do każdego monitora ujęte 2 sztuki przewodów do przetworników | TAK |  |  |
| ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |
| 108 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania pacjenta | TAK |  |  |
| 109 | Dostępne tryby stymulacji: • Pojedynczy impuls, • Seria poczwórna, • Liczba potężcowa. | TAK |  |  |
| 110 | W komplecie do każdego monitora ujęty akcelerometr wraz z adapterem na kciuk dla dorosłych | TAK |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
| 111 | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar uśpienia metodą BIS lub Entropii, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |
| 112 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 113 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  |  |
| 114 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |  |
| 115 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |  |
| 116 | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |  |
| 117 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
| WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |
| 118 | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję połączenia z oferowanym aparatem do znieczulania, wyświetlanie na ekranie kardiomonitora przynajmniej wartości parametrów i krzywych dynamicznych z aparatu | TAK |  |  |
| INNE |
| 119 | Monitor jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |  |
| DODATKOWE |
| 120 | Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora | TAK |  |  |
| 121 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 122 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 123 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 124 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 125 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 126 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 127 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 128 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 129 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 130 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 131 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 132 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczuleń | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4. Respirator dla noworodków i wcześniaków – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 2 | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |  |
| 3 | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |  |
| 4 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 7 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 8 | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |  |
| 9 | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 9,5 kg | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 10 | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 11 | Pobór mocy - max. 70 W | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 12 | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |  |
| 14 | Współpraca z systemem PDMS/HIS | TAK |  |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |  |
| 16 | IPPV | TAK |  |  |
| 17 | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |  |
| 18 | SIMV, SIPPV | TAK |  |  |
| 19 | PSV | TAK |  |  |
| 20 | SIMV + PSV | TAK |  |  |
| 21 | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |  |
| 22 | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |  |
| 23 | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 24 | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |  |
| 25 | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |  |
| 26 | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK |  |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 28 | Częstość oddechów 3-165 odd./min. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 29 | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 30 | Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 31 | Regulacja czasu wydechu do 25 sek. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 32 | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |  |
| 33 | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
| 34 | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 35 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 36 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 37 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 38 | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 39 | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 40 | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 41 | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 42 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |  |
| 43 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 44 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |
| 45 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |  |
| 46 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |  |
| 47 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |  |
| 48 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |  |
| 49 | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |  |
| 50 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |  |
| 51 | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |  |
| 52 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |  |
| 53 | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |  |
| 54 | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |  |
| 55 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 56 | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |  |
| 57 | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |  |
| 58 | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |  |
| 59 | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |  |
| 60 | Pomiar FiO2 | TAK |  |  |
| 61 | Objętość minutowa | TAK |  |  |
| 62 | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |  |
| 63 | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |  |
| 64 | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 65 | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |  |
| 66 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 67 | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 68 | Ciśnienia CPAP | TAK |  |  |
| 69 | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |  |
| 70 | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 71 | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 72 | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |  |
| 73 | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 74 | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK 3 sztuki |  |  |
| 75 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |  |
| 76 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |  |
| 77 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |  |
| 78 | Stojak jezdny | TAK |  |  |
| 79 | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |  |
| 80 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK 3 szt. |  |  |
| 81 | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |  |
| 82 | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |  |
| 83 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach | TAK 10 szt. różnych rozmiarów |  |  |
|  | DODATKOWE |  |  |  |
| 84 | Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora | TAK |  |  |
| 85 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 86 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 87 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 88 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 89 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 90 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 91 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 92 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 93 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 94 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 95 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 96 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator dla noworodków i wcześniaków | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5. Stanowisko do fototerapii – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED, żywotność panelu diod ok. 20.000 godzin pracy | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 2 | Lampa mocowana na statywie jezdnym | TAK |  |  |
| 3 | Maksymalne wymiary lampy: 24 x 12 cm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 5 | Lampa energooszczędna, pobór prądu max. 50VA | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 6 | Maksimum promieniowania w zakresie 450-470 nm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 7 | Natężenie promieniowania min. 45-65 μW/cm2/nm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 8 | Efektywne pole naświetlania min. 42 x 30 cm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 9 | Regulacja intensywności światła w zakresie 30-100% wartości nominalnej co 10% | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 10 | Poziom hałasu ≤50 dBA | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 11 | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, zegar oraz kalendarz | TAK |  |  |
| 12 | Port komunikacji RS232 | TAK |  |  |
| 13 | Waga max. 1,8 kg | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 14 | Okularki ochronne w 2 rozmiarach; po 3 szt. każdego rozmiaru w wyposażeniu lampy | TAK |  |  |
| 15 | Materiały informacyjne na temat oferowanej lampy | TAK |  |  |
| 16 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 17 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 19 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 20 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 21 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 22 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 23 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 24 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 25 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 26 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 27 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do fototerapii | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6. Tonometr bezdotykowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tonometr bezdotykowy z udoskonalonym systemem kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza APC | TAK |  |  |
| 2 | Delikatny i cichy podmuch powietrza | TAK |  |  |
| 3 | Autonaprowadzanie w osi Y | TAK |  |  |
| 4 | Autostart pomiaru | TAK |  |  |
| 5 | Wyrazisty, odchylany, kolorowy wyświetlacz LCD o wielkości ok. 5,7’ | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 6 | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 7 | Ustawienia zakresu pomiaru: APC40, APC60 | TAK |  |  |
| 8 | Odległość robocza dyszy od szczytu rogówki: 11 mm | TAK |  |  |
| 9 | Wewnętrzne źródło fiksacyjne | TAK |  |  |
| 10 | Termiczna drukarka | TAK |  |  |
| 11 | Porty interfejsu: RS-232C, LAN, USB | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie: 100-240V +/-10%, 50/60Hz | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 13 | Zużycie mocy: 100VA | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 14 | Wymiary max.: szerokość 360 mm głębokość 481 mm wysokość 457 mm | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 15 | Waga: max. 19 kg | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 16 | Wyposażenie: rolka papieru termoczułego do drukarki, przewód zasilający, pokrowiec, papier do podbródka, piny mocujące papier podbródka | TAK |  |  |
| 17 | Materiały informacyjne na temat oferowanego tonometru | TAK |  |  |
| 18 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 19 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 21 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 22 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 23 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 24 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 25 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 26 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 27 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 28 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 29 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tonometr bezdotykowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7. Lampa szczelinowa – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa lampa szczelinowa z podświetleniem tylu LED | TAK |  |  |
| 2 | Lampa szczelinowa typu gamma | TAK |  |  |
| 3 | System podświetlania LED i system optyczny o wysokim kontraście i jasności | TAK |  |  |
| 4 | Trzy powiększenia | TAK |  |  |
| 5 | Typ Zeiss | TAK |  |  |
| 6 | Filtr żółty | TAK |  |  |
| 7 | Żywotność systemu diodowego dłuższa niż 50.000 godzin pracy | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 8 | Stała temperatura barwy systemu diodowego niezależnie od sytuacji | TAK |  |  |
| 9 | Źródło światła LED zasilane rzez system elektroniczny zapewniający stabilność pracy urządzenia | TAK |  |  |
| 10 | Materiały informacyjne na temat oferowanej lampy | TAK |  |  |
| 11 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 14 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 15 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 16 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 17 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 18 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 19 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 20 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 21 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 27 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa szczelinowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 8. Diatermia z przystawkami – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy): …………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Diatermia mono- i bipolarna z przystawką argonową | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość utworzenia min. 9 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 4 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK |  |  |
| 5 | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta | TAK |  |  |
| 6 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej informujący o aktualnej jakości połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta – wyświetlacz cyfrowy podający bieżącą oporność połączenia skóra-elektroda w Ohm oraz linijka pomiarowa | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość integracji urządzeń chirurgicznych: diatermia, przystawka do koagulacji argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego – tego samego producenta | TAK |  |  |
| 8 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - 1 monopolarne do przyłączania narzędzi w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mmmm oraz trzypinowym, bez dodatkowych adapterów, - 1 monopolarne do przyłączania narzędzi w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 8mmmm oraz trzypinowym, bez dodatkowych adapterów, - 1 bipolarne do przyłączania narzędzi w systemie wtyczek w systemie jednopinowym 4mm oraz dwupinowym 29 mm, bez dodatkowych adapterów - 1 elektrody neutralnej do przyłączania kabli w systemie wtyczek jednopinowych 6,3mm i dwupinowych, bez dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość wymiany i zmiany konfiguracji gniazd przyłączeniowych | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |  |
| 12 | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | CIĘCIE MONOPOLARNE |  |  |  |
| 13 | Maksymalna moc nie mniejsza niż 300 W dla każdego dostępnego efektu hemostatycznego | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 14 | Minimum 8 różnych prądów cięcia różniących się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 16 | Możliwość aktywacji przez włącznik nożny i uchwyt z przyciskami | TAK |  |  |
|  | KOAGULACJA MONOPOLARNA |  |  |  |
| 17 | Maksymalna moc nie mniejsza niż 120 W dla każdego wymaganego rodzaju | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 18 | Liczba trybów – rodzajów koagulacji monopolarnej - min cztery: delikatna, preparująca, natryskowa i intensywna | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 19 | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji każdego wymaganego rodzaju – nie dotyczy regulacji mocy | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 20 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 21 | Możliwość aktywacji przez włącznik nożny i uchwyt z przyciskami | TAK |  |  |
| 22 | Funkcja Auto Stop | TAK |  |  |
|  | KOAGULACJA BIPOLARNA |  |  |  |
| 23 | Maksymalna moc znamionowa nie mniejsza niż120 W dla każdego dostępnego trybu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 24 | Możliwość min. 4-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji– nie dotyczy regulacji mocy | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 25 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i/lub funkcja auto-start | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 26 | Możliwość wyboru czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do 0,1s | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 27 | Funkcja auto-stop | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK (PODAĆ) |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 29 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4mm z przyciskami i kablem dł. min. 4m – 2 szt. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 30 | Wielorazowa elektroda monopolarna nożowa prosta dł. 22-24mm, szer. 3-3,4mm – 5 szt. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 31 | Wielorazowa elektroda monopolarna nożowa wąska, prosta – 5 szt. | TAK |  |  |
| 32 | Wielorazowa elektroda monopolarna szpatułkowa dł. 18-20mm, szer.3 -3,4mm, dł. całk. 75-80mm, elastyczna – 5 szt. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 33 | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł. 100mm 1 szt. | TAK |  |  |
| 34 | Pinceta bipolarna dł. 190-200mm, prosta, końcówki z materiału nieprzywierającego szer. 1mm, z kablem dł. min. 4m | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 35 | Wielorazowy kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. min. 4m – 2 szt. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 36 | Elektrody bierne jednorazowe, symetrycznie dzielone, z niezależnym pierścieniem oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od połówek elektrody – min. 200 szt. | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 37 | Włącznik nożny, podwójny, przystosowany do dezynfekcji maszynowej | TAK |  |  |
| 38 | Przystawka argonowa | TAK (PODAĆ TYP I MODEL ZAOFEROWANEJ PRZYSTAWKI) |  |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE | TAK |  |  |
| 39 | Materiały informacyjne na temat oferowanej diatermii | TAK |  |  |
| 40 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 41 | Gwarancja min. 2 lata od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim i ewentualnie instrukcja serwisowa (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| 43 | Bezpłatne, roczne przeglądy gwarancyjne (na koniec 1 i 2 roku gwarancji) autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 44 | Przeszkolenie personelu medycznego – podczas uruchamiania aparatu | TAK |  |  |
| 45 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 46 | Serwis w okresie gwarancji bezpłatny, w trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne aparatu, czas reakcji serwisu 72 godziny, czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK (PODAĆ) |  |  |
| 47 | Protokół uruchomienia | TAK |  |  |
| 48 | Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 49 | Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia, natomiast drobne prace budowlane przy zabudowie nie są objęte przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 50 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 51 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia z przystawkami | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy